ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ИП Васильев Иван Спартакович

Адрес (почтовый): 625029,Тюменская область,                                              г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 81, кв. 19

ИНН 720207460101     ОГРН 311723235400192

Тел.: 8 (3452) 75-75-25

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ТМТ-01-С

по ТУ 26.60.12-001-0181926113-2024

Программное обеспечение - «Программный комплекс «АйТиМед»                                              версии 1.1.14  дата выпуска 10.2024 г. (реестровая запись №26820 от 28.02.2025)

# ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс программно-аппаратный для проведения регулярных

медицинских осмотров (далее по тексту - Комплекс), предназначен для проведения медицинских осмотров, обеспечивающий дистанционную передачу информации о состоянии здоровья (физиологических параметров) человека.

Область применения комплекса: применяют в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений, в сфере охраны труда и здоровья граждан и в условиях предприятий автомобильного, воздушного, железнодорожного и водного видов транспорта, выполняющих перевозку людей и грузов, а также. предприятий, связанные с вредными и/или опасными условиями производства.

По условиям эксплуатации комплекс относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации комплекс относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

ПРИНЦИП  РАБОТЫ  И  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение собственных физиологических параметров производится человеком, после его идентификации, самостоятельно при помощи сертифицированных медицинских приборов, подключенных к измерительному комплексу аппаратно-программному, (далее по тексту – Комплекс). Сохранение и передача полученных данных на рабочее место медицинского работника (далее по тексту – АРМ) производится Комплексом в автоматическом режиме. Программное обеспечение - «Программный комплекс «АйТиМед» версии 1.1.14  дата выпуска 10.2024 г. (реестровая запись №26820 от 28.02.2025) (далее по тексту – ПО) автоматически сверяет полученные данные человека с его индивидуальными параметрами и выдает результат сверки медицинскому работнику для принятия им решения о состоянии здоровья человека, скрепляемого собственной электронно-цифровой подписью.

# ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным для электронных приборов, а также согласно СанПиН 2.1.3684-21, комплекс относится к медицинским отходам класса  А – эпидемиологически безопасные отходы.

Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

СВЕДЕНИЯ  О  ДРАГОЦЕННЫХ  МАТЕРИАЛАХ  И ЦВЕТНЫХ  МЕТАЛЛАХ

Драгоценные металлы в комплексе отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ИП Васильев Иван Спартакович

Адрес (почтовый): 625029,Тюменская область,                                           г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 81, кв. 19

ИНН 720207460101                      ОГРН 311723235400192

Тел.: 8 (3452) 75-75-25

ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ  КОМПЛЕКСА

Гарантийный срок эксплуатации Комплекса – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

# Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня изготовления

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекса должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование комплекса может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования комплекса должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%).

Условия хранения комплекса в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98%).

В помещениях для хранения комплекса необходимо исключить возможность попадания в воздух паров агрессивных веществ (кислот, щелочей), вызывающих коррозию изделий. Также необходимо исключить резкие изменения температуры и влажности, приводящие к образованию конденсата на аппаратной части и комплектующих комплекса.

Не допускается хранение комплекса на расстоянии менее чем один метр от источников тепла. В помещения для хранения также не должны проникать прямые солнечные лучи.

ДЕЙСТВИЯ  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  КОМПЛЕКС ПЕРСОНАЛА  В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  УСЛОВИЯХ

При возникновении экстремальных условий обесточить комплекс путем отключения его от сети питания.

Принять меры к обеспечению сохранности составных частей комплекса. При экстренной эвакуации обслуживающего персонала пользоваться общими правилами эвакуации.

# ОСНОВНЫЕ  ФУНКИЦИ  КОМПЛЕКСА

# Комплекс обеспечивает возможность пользователю самостоятельно или под присмотром медицинского персонала проходить медицинский осмотр (далее по тексту – Осмотр). Осмотр выполняется пользователем самостоятельно, пользуясь подсказками с экрана комплекса. Физиологические параметры замеряются с помощью медицинских приборов/датчиков (типа: тонометр, термометр, анализатор паров этанола) подключенных к комплексу и имеющие соответствующую документацию (Регистрационное удостоверение, декларацию соответствия и т.д.).

Комплекс, собирает, сохраняет и архивирует физиологические параметры состояния здоровья на каждого пользователя, данные времени проведения измерений, фото и видео файлы процесса проведения осмотров. Комплекс обеспечивает передачу измеренных, с помощью медицинских приборов, физиологических показателей состояния здоровья человека в режиме реального времени, а также доступ, при необходимости, к архиву, медицинскому работнику для контроля состояния здоровья человека с целью своевременного принятия решения по дополнительному, разрешенному законом обследованию в поликлинике для установления диагноза в случае ухудшения физиологических показателей.

В комплексе реализована возможность поставить пользователем свою подпись на сенсорном экране, тем самым подтверждая факт прохождения медосмотра.

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  И  РАЗМЕРЫ

Электропитание Комплекса от сети переменного тока (220±22) В частотой (50±5) Гц.

Пропускная способность линии связи для нормального функционирования Комплекса, а также резервной линии должна быть не менее 2 Мб/сек.

Максимальное время обработки данных не более 3 мин;

Площадь для установки Комплекса должна быть не более 1 м2;

Размер Комплекса не более 35,5 х 33,0 х 40,5 см.
Вес не более – 13± 1,0 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки комплекса должен соответствовать перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс программно-аппаратный для проведения регулярных медицинских осмотров по ТУ 26.60.12-001-0181926113-2024 | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |

В  состав  комплекса, серийный  номер                _________________

дата  производства  «____»  ____________ 202__г.                         входит  следующее  медицинское  оборудование:

- Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе

____________________________________________________________

- Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

____________________________________________________________

- Бесконтактный инфракрасный термометр

____________________________________________________________

# М.П.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Мини-компьютер | Процессор, не менее | Intel Celeron J4125 2 ГГц |
| --- | --- | --- |
|  | Оперативная память, не менее | 4 ГБ |
|  | Жесткий диск, не менее | 256 ГБ |
| Монитор | Экран, не более | 10.1" TFT LCD |
|  | Разрешение, не менее | 1280×800p |
| Веб-камера | Разрешение пикселей, не менее | 1920×1080 |
|  | Угол обзора, не менее | 90 градусов |
| Минимальная освещенность, лм |  | 1100 |
| Допустимый уровень шума, дБ |  | 30 |
| Температура окружающей среды, °С |  | 15,0 – 25,0 |
| Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса | Пределы допускаемой погрешности устройства при измерении давления | ± 3 мм рт. ст. |
|  | Диапазон измерения давления, мм. рт. ст. | от 20 до 280 |
|  | Пределы допускаемой погрешности устройства при измерении пульса | ± 5% |
|  | Диапазон измерения частоты пульса, уд/мин | от 40 до 200 |
| Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | Диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л | от 0,000 до 1,500 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мг/л | ±0,050 мг/л (в диапазоне от 0,000 до 0,500 включитель) |
| Бесконтактный инфракрасный термометр | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С | ±0,1 |
|  | Диапазон измерения, °С | от 32,0 до 43,0 |
| Термопринтер | Разрешение печати, не менее | 203 dpi (точек/дюйм) |
|  | Ширина печати | От 16 до 82 мм |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Комплекс программно-аппаратный для проведения регулярных медицинских осмотров по ТУ 26.60.12-001-0181926113-2024, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения________________________________________

Серийный номер _______________

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

______________                 __________________          ______________

(личная подпись)              (расшифровка подписи)                  (дата)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплекс программно-аппаратный для проведения регулярных медицинских осмотров по ТУ 26.60.12-001-0181926113-2024, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения________________________________________

Серийный номер _______________

упакован на предприятии-изготовителе (ИП) Васильев Иван Спартакович согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел

______________                 __________________          ______________ (личная подпись)              (расшифровка подписи)                  (дата)